Опсег на акредитацијата

Scope of accreditation

| Бр. No. | Кодот на подрачјето (од документот Р 15), мерна големина и подрчје Field code (from doc. R 15) measuring quantity, rangе | Честота Frequency | Калибрирациона мерна можност CMC – Calibration Measurement Capability (k=2) | Забелешки Remarks NAVEDETE METODA ( EURAMET / ISO ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11. Флуидни големини 11.1 Проток на течности 11.1.1 Електромагнетни мерила за проток на вода 11.1.1 Electromagnetic instruments for measuring flow of water 1.5 L/min - 1500 L/min |  | U=0.05% | Волуменска метода за калибрација на проток на течности (ISO 5168, Protocol of the EURAMET project 1046) |
|  | 11. Флуидни големин 11.1 Проток на течности 11.1.2 Турбински водомери за проток на вода 11.1.2. Turbine watermeters for flow of water 1.5 L/min - 1500 L/min |  | U=0.05% | Волуменска метода за калибрација на проток на течности (ISO 5168, EN 14154-1,2,3, OIML R-49, Protocol of the EURAMET project 1162) |
| 2. | 11. Флуидни големини 11.2 Волумен на проточни течности 11.2.1Микропипети или клипни пипети 11.2.1 Micropipettes or piston puppets 10 µL до 1000 µL |  | U=0,2 до 0,05 % | Гравиметриска метода на калибрација Gravimetric method ISO 8655-1,2,3,4,5,6, ISO Technical Report 20461, EURAMET cg- 19 - Guides on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration |
| 3. | 11. Флуидни големини 11.2 Волумен на проточни течности 11.2.2 Клипни бирети 11.2.2 Piston burettes 1 mL до 100 mL |  | U=0,02 до 0,01 %, | Гравиметриска метода на калибрација Gravimetric method ISO 8655-1,2,3,4,5,6, ISO Technical Report 20461, EURAMET cg-19 - Guides on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration |
| 4. | 11. Флуидни големини 11.2 Волумен на проточни течности 11.2.2 Диспензери 11.2.2 Dispensers 0,001 mL до 150 mL |  | U=0,02 до 0,01 % | Гравиметриска метода на калибрација Gravimetric method ISO 8655-1,2,3,4,5,6, ISO Technical Report 20461, EURAMET cg-19 - Guides on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration |
| 5. | 11. Флуидни големини 11.2 Волумен на проточни течности 11.2.3 Дилутори 11.2.3. Diluters 0,01 mL до 1 mL |  | U=0,2 до 0,05 % | Гравиметриска метода на калибрација Gravimetric method ISO 8655-1,2,3,4,5,6, ISO Technical Report 20461, EURAMET cg-19 - Guides on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration |
| 6. | 11. Флуидни големини 11.2 Волумен на проточни течности 11.2.4 Градуирани и одмерни пипети 11.2.4 Graduated and measuring puppets 1 mL до 50 mL |  | U=0,02 до 0,01 % | Гравиметриска метода на калибрација Gravimetric method ISO 4787, ISO 836 , ISO 648 ISO Technical Report 20461, EURAMET cg-19 - Guides on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration |
| 7. | 11. Флуидни големини 11.2 Волумен на проточни течности 11.2.5 Тиквички 11.2.5 Flasks 1 mL до 100 mL 100 mL до 10.000 mL |  | U=0,02 до 0,01 %, U=0,03 до 0,01 % | Гравиметриска метода на калибрација Gravimetric method ISO 4787, ISO 1042 ISO Technical Report 20461, EURAMET cg-19 - Guides on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration |
| 8. | 11. Флуидни големини 11.2 Волумен на проточни течности 11.2.6 Цилиндри 11.2.6. Measuring Cylinders 5 mL до 100 mL 100 mL до 2.000 mL |  | U=0,02 до 0,01 %, U=0,03 до 0,01 % | Гравиметриска метода на калибрација Gravimetric method ISO 4787, ISO 4788 ISO Technical Report 20461, EURAMET cg-19 - Guides on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration |
| 9. | 11. Флуидни големини 11.2 Волумен на проточни течности 11.2.7 Бирети 11.2.7 Burettes 1 mL до 100 mL |  | U=0,02 до 0,01 % | Гравиметриска метода на калибрација Gravimetric method ISO 4787, ISO 385 ISO Technical Report 20461, EURAMET cg-19 -Guides on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration |
| 10. | 11. Флуидни големини 11.2 Волумен на проточни течности 11.2.8 Пикнометри 11.2.8. Picnometers 1 mL до 100 mL |  | U=0,02 до 0,01 %, | Гравиметриска метода на калибрација Gravimetric method ISO 4787, ISO 3507 ISO Technical Report 20461, EURAMET cg-19 - Guides on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration |
| 11. | 11. Флуидни големини 11.2 Волумен на проточни течности 11.2.9 Работни еталони од метал или стакло 11.2.9 Working volume standards made of steel or glass 1 L до 20 L |  | U=0,03 % | Гравиметриска метода на калибрација Gravimetric method ISO 4787, OIML R-43, Protocol of the EURAMET project 1079,ISO Technical Report 20461, EURAMET cg-19 -Guides on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration |
| 12. | 11. Флуидни големини 11.2 Волумен на проточни течности 11.2.10 Работни еталони од метал или стакло 11.2.9 Working volume standards made of steel or glass 2 L до 20 L 50 L до 5100 L |  | U=0,03 % U=0,02 % | Волуметриски метода на калибрација Volumetric method OIML R-120, OIML R-43, Protocol of the EURAMET project 1079 |